**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование закупки | Кашлевая изолирующая кабина для сбора мокроты зарегистрированная в РК с услугой установки |
| Описание лота | Кашлевая изолирующая кабина для сбора мокроты зарегистрированная в РК с услугой установки |
| Дополнительное описание лота | Кабина работает в двух режимах: Режим 1 – в присутствии человека во время сдачи мокроты работает вентилятор и светильник. Режим 2 – в отсутствии человека после процедуры работает ультрафиолетовый облучатель.  Кабина представляет собой сборно-разборную конструкцию, изготовленную из метала **(не профлист)** толщиной 1,2 мм, окрашенную порошково-полимерной краской, устойчивой к применению дезинфицирующих средств. Кабина имеет размеры (900/1050/2100(2300)мм), вес не более 140 кг.  Кабина оснащается: вентиляционным блоком с клапаном обратного хода и вентилятором диаметром 100 (сто) мм, обеспечивающий не менее 40 (сорока) кратный воздухообмен.  Для предотвращения выхода инфицированного воздуха наружу в вентиляционный блок **встроен HEPA фильтр. Класс HEPA фильтр - H13, эффективность 99,5%.**  Внутри кабины имеется светильник; ультрафиолетовый облучатель мощностью 30Вт, внутренняя скамейка и полочка перед смотровым стеклом. Выключатель двухклавишный выведен наружу, электропроводка внутренняя. Дверь закрывается на магнит, есть 2 (два) окна размерами (450/700 мм) для руководства и наблюдения за пациентом.  В комплект входит монтажный набор метизов для сборки; гофра, диаметром 100 (сто) мм.  **В стоимость товара входит доставка, сборка, установка и ввод в эксплуатацию.**  **Кашлевая кабина является медицинским оборудованием, поэтому обязательно наличие регистрационное удостоверения МЗ РК и разрешительный документ (лицензия, талон) на право реализации медицинской техники у Поставщика**. Технический паспорт на казахском языке – 1 шт. Технический паспорт на русском языке – 1 шт., |
| Количество | 1 |
| Единица измерения | щт |
| Цена | 1 120 000 |
| Место доставки | РК, Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу, ул.Т.Рамазанова 2 |
| Срок доставки | 15 календарных дней |